## Slide 1
HIL cho RelyFetal
Tạo tín hiệu ECG bụng đã ghi, đưa qua phần cứng thật, rồi so kết quả với nhãn chuẩn.
RELYFETAL / HIL PLAN 01 / 03
DỮ LIỆU CHUẨN
PhysioNet
r01 / a02
ca rõ · ca bẫy
BỘ PHÁT
ESP32-WROOM-32
DAC 8-bit · GPIO25
phát mẫu 1 kHz
ĐIỀU HÒA TÍN HIỆU
chia áp 1:1
R 10 kΩ × 2 + C 100 nF
0–1,65 V · GND chung
BỘ THU / AI
ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8
ADC1 GPIO1 → pipeline TCN
OLED SSD1306 · fHR / từ chối
ĐIỀU KIỆN ĐỒNG BỘ
Pipeline hiện hành xử lý tín hiệu gốc 1.000 Hz. Firmware trong repo đang phát bộ dữ liệu 250 Hz; cần tạo lại mẫu 1 kHz và phát bằng timer/DMA trước khi đo AI.
PHẠM VI
HIL kiểm tra chuỗi phát–thu, lấy mẫu, suy luận và cổng từ chối trên tín hiệu lưu trữ. Đây không phải thử nghiệm trên người hay xác nhận thiết bị y tế.
Notes: Nguồn dự án: analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino và patient_sim_data.h (250 Hz); analysis/KIENTRUC.md (đánh giá mô hình ở 1.000 Hz, hạ xuống 250 Hz bên trong pipeline). Tài liệu Espressif: ESP32 DAC GPIO25, 8-bit https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; ESP32-S3 GPIO1 = ADC1_CH0 https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html . Đây là sơ đồ HIL dự kiến sau khi sửa nhịp phát và data; firmware thu hiện tại chưa chạy TCN.

## Slide 2
Phần cứng cần mua
Bộ tối thiểu cho HIL để bàn · số lượng 01 bộ · chọn bo có đúng mã chip / module.
RELYFETAL / HIL PLAN 02 / 03
SL | Linh kiện / mã cần tìm | Vai trò | Điểm cần xác nhận khi mua
1 | ESP32 DevKit V1 / NodeMCU-32S ESP-WROOM-32 | Bộ phát DAC | Đúng ESP32 cổ điển; có DAC GPIO25. Không chọn C3/C6/S3 cho bo phát.
1 | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | Thu ADC + chạy AI | N8R8 = 8 MB flash + 8 MB PSRAM; GPIO1 là ADC1_CH0. Tránh bản N8 không PSRAM.
1 | OLED 0,96 in · SSD1306 · I²C · 128×64 | Hiển thị tại chỗ | Chọn module 4 chân VCC/GND/SCL/SDA; địa chỉ thường 0x3C. Dùng mức 3,3 V.
2 | Điện trở 10 kΩ · 1/4 W | Chia áp 1:1 | Nối GPIO25 → 10 kΩ → ADC; từ ADC thêm 10 kΩ xuống GND.
1 | Tụ gốm 100 nF (104) + breadboard + dây | Lọc / lắp ráp | Tụ từ nút ADC xuống GND; nối chung GND hai bo.
2 | Cáp USB truyền dữ liệu đúng cổng bo | Nguồn + nạp firmware | ESP32 cổ điển thường Micro-USB; DevKitC-1 N8R8 dùng USB-C. Kiểm tra ảnh cổng trước khi đặt.
Lưu ý khi đặt hàng
N8R8 là cấu hình mục tiêu, không phải bằng chứng firmware AI đã chạy. Yêu cầu ảnh mặt bo và mã module; hàng clone có thể đổi linh kiện / pinout.
Notes: Danh sách dựa trên tài liệu dự án docs/HUONG_DAN_LAP_RAP_PHAN_CUNG_HIL.md, đã sửa sơ đồ ngõ vào thêm cầu chia áp vì ESP32-S3 ADC ở 12 dB có dải đo danh định đến khoảng 3,1 V; DAC ESP32 có thể phát đến gần VDD (~3,3 V). Tài liệu chính hãng: DevKitC-1 N8R8 có 8 MB flash + 8 MB PSRAM https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html ; ADC S3, GPIO1 và dải đo https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html . Giá marketplace biến động nên không đưa con số mua hàng chưa xác nhận.

## Slide 3
Lắp ráp, chạy thử, chốt bằng chứng
Chỉ qua bước kế tiếp khi bước trước có log và tín hiệu đo được.
RELYFETAL / HIL PLAN 03 / 03
01
Chốt data + firmware
Tạo lại r01 / a02 ở 1 kHz từ dữ liệu gốc. Phát theo timer/DMA; tắt Serial.printf mỗi mẫu để tránh jitter.
02
Kiểm tra điện áp
GPIO25 → R 10 kΩ → nút ADC; R 10 kΩ + C 100 nF từ nút ADC xuống GND. Đặt ADC GPIO1, 12 dB; đo đỉnh ≤1,65 V.
03
Nạp pipeline thật
Thu 1.000 mẫu/s, kiểm tra cửa sổ 4 s, tiền xử lý và TCN INT8 đúng cùng cấu hình với đánh giá offline; OLED chỉ là đầu ra.
04
So khớp hai ca
r01: đối chiếu F1 / jitter với nhãn. a02: xác nhận gate từ chối và ẩn fHR. Lưu raw ADC, log, thời gian suy luận và phiên bản firmware.
TIÊU CHÍ HIL
01 / 1 kHz ổn định
Không mất mẫu; jitter được ghi lại.
02 / Tín hiệu không clipping
ADC còn biên độ; dữ liệu thu khớp dạng phát.
03 / AI mới được xác nhận
TCN thật chạy; kết quả khớp offline theo dung sai đã định.
TRẠNG THÁI TÀI LIỆU HIỆN TẠI: 250 Hz playback + firmware thu demo; chưa chứng minh TCN inference trên bo.
Notes: Chi tiết đối chiếu repo: analysis/KIENTRUC.md ghi pipeline huấn luyện/chấm ở 1.000 Hz và phép biến đổi xuống 250 Hz; analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino hiện phát 250 Hz bằng micros() và in Serial mỗi mẫu; esp32s3_receiver_oled.ino đặt current_fhr = 142, quyết định safe theo trung bình ADC, không gọi mô hình. Vì vậy không được mô tả kết quả firmware demo là kết quả HIL của TCN. Với ADC, 12 dB có dải đo danh định 0–3,1 V; divider giảm đầu ra DAC để có biên an toàn: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html .